PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HOÁ

Gói thầu Sửa chữa, bảo dưỡng máy chuyển bệnh phẩm năm 2026

Thuộc dự toán: Sửa chữa, bảo dưỡng máy chuyển bệnh phẩm năm 2026

| STT | Danh mục hàng hoá/ Dịch vụ | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy chuyển bệnh phẩm | - Thay thế bộ gioăng buồng - Sửa chữa hệ thống buồng chuyển bệnh phẩm cho máy chuyển bệnh phẩm. + Thay thế các gioăng cao su bị nhão mòn hỏng. + Vệ sinh vòng bi ổ trục liên hợp van quay và hệ thống khuấy đảo xoay giỏ mẫu bệnh phẩm. - Cài đặt phần mềm điều khiển. - Bảo dưỡng tổng thể thiết bị: + Tra dầu mỡ chuyên dụng đối với toàn bộ cơ cấu , hệ thống chuyển động cơ học của thiết bị. + Vệ sinh và thau rửa toàn bộ hệ thống đường ống hút/ nhả hóa chất bên trong thiết bị. + Khắc phục các đường ống dẫn hóa chất bị rò rỉ. + Vệ sinh buồng phản ứng bao gồm gioăng nắp buồng, gioăng đáy buồng. + Vệ sinh cổng hút hóa chất trong buồng. + Vệ sinh các sensor cảm biến mức hóa chất trong buồng, cảm biến nhiệt độ buồng, cảm biến nhiệt độ các bình nến, cảm biến tỷ trọng riêng, cảm biến áp suất. + Vệ sinh toàn bộ bảng mạch điện tử bên trong thiết bị. | Dịch vụ | 01 |

|  |  | + Bảo dưỡng bộ phận gia nhiệt. + Căn chỉnh lại các cảm biến mức hóa chất, cảm biến nhiệt độ buồng, cảm biến nhiệt độ các bình nến, cảm biến tỷ trọng riêng, cảm biến áp suất. - Sau khi sửa chữa máy chuyển bệnh phẩm model: Excelsior AS; Hãng/nước sản xuất: Thermo Shandon/ UK máy hoạt động bình thường. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 03/09/2026)

| CÔNG TY……………. Địa chỉ:…………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 821 242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Sửa chữa, bảo dưỡng máy chuyển bệnh phẩm năm 2026 như sau:

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ:

| Stt | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền ( VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng (Số tiền bằng chữ:...............) |  |  |  |  |  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng.

4. Bảo hành: 03 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

5. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 10/9/2026.

6. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

|  | ........, ngày …. tháng …. năm 2026 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |