Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm Hệ thống nội soi tai mũi họng

(Đính kèm yêu cầu báo giá số 9037/YCBG-BVĐKBN2 ngày 22/09/2026 của Bệnh viện đa khoa 
Bắc Ninh số 2)

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật (Đối với các thông số cố định, cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ± 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 01 | 1. Yêu cầu chung: - Chất lượng máy: mới 100%. - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. - Nguồn điện: 220 - 240V, tần số 50/60Hz. - Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu. - Máy chính đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu). 2. Cấu hình tối thiểu bao gồm: - Bộ xử lý hình ảnh và camera nội soi: 01 bộ. - Nguồn sáng: 01 bộ. - Ống soi 0°: 01 cái. - Ống soi 00 cho trẻ em: 01 cái. - Ống soi 70°: 01 cái. - Dây dẫn sáng: 01 cái. - Màn hình màu nội soi chuyên dụng: 01 cái. - Dây dẫn tín hiệu: 01 cái. - Card truyền hình ảnh: 01 cái. - Máy tính: 01 bộ. - Xe đẩy: 01 cái. - Phần mềm in kết quả: 01 bộ. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ. 3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: 3.1. Bộ xử lý hình ảnh và camera nội soi: - Hình ảnh có độ phân giải full HD trở lên. - Có các cổng tín hiệu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Có chế độ dừng hình. - Có chức năng điều chỉnh cân bằng trắng. - Có chức năng soi. 3.2. Nguồn sáng LED: - Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 50.000 giờ - Nhiệt độ màu: ≥ 5000K - Công suất: ≥ 80W - Có chức năng điều chỉnh độ mờ. 3.3. Dây dẫn sáng: - Đường kính: 3.5mm. - Chiều dài: 3m. 3.4. Màn hình nội soi chuyên dụng: - Kích thước: ≥ 21 inches - Độ phân giải: Full HD (1920x1080) trở lên - Độ sáng: ≥ 300 cd/m2 - Độ tương phản: ≥ 1000:1 - Màu: ≥ 16 triệu màu - Góc nhìn: ≥ 175° (trái/phải), ≥ 175° (lên/xuống) - Có các cổng tín hiệu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 3.5. Ống soi: - Ống soi 00: kích thước (đường kính x chiều dài) 4x175mm. - Ống soi 00 cho trẻ em: kích thước (đường kính x chiều dài) 2.7 x 110mm hoặc 3.0 x 110mm. - Ống soi 700: kích thước (đường kính x chiều dài) 6x185mm. 3.6. Máy tính: Cấu hình bao gồm: - Máy vi tính: + Chip xử lý CPU ≥ 2.5 GHz. + RAM ≥ 8GB. + Ổ cứng SSD ≥ 200 GB. + Chuột và bàn phím: 01 bộ. - Màn hình LCD ≥ 21 inches. - Phần mềm bản quyền. 3.7. Xe đẩy: - Chất liệu: Inox 304 hoặc sơn tĩnh điện. - Bao gồm giá treo và giữ ống, tay treo màn hình, khay để bàn phím, ổ cắm điện và phanh hãm bánh xe. |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm Hệ thống nội soi tai mũi họng

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Thuế suất (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hoá A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hoá B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 01/10/2026.

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))