Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm khung giá đỡ động mạch vành năm 2024 - 2025
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2729  /YCBG-BVT ngày 07/06/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc trộn polymer tự tiêu
	- Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium hoặc hợp kim Platinum Chromium.
- Phủ thuốc Everolimus trộn polymer tự tiêu.
- Độ dày khung giá đỡ: Có tối thiểu các độ dày 75 µm (±3%) và 80 µm (±3%) tuỳ theo từng loại đường kính khung giá đỡ.
- Có các đường kính khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤  2.25 mm, đường kính tối đa ≥ 5.0 mm.
- Có các chiều dài khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 8.0 mm, chiều dài tối đa ≥ 48.0 mm.
 - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	60

	2
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc dành cho can thiệp khó
	- Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium hoặc hợp kim Platinum Chromium.
- Phủ thuốc Everolimus trộn polymer.
- Độ dày khung giá đỡ: 82 µm (±3%).
- Có các đường kính khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính tối đa ≥ 4.0 mm.
- Có các chiều dài khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 8.0 mm, chiều dài tối đa ≥ 38.0 mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	40

	3
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc không có polymer
	- Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium hoặc hợp kim Platinum Chromium.
- Phủ thuốc Sirolimus không trộn polymer.
- Độ dày khung giá đỡ: Có tối thiểu các độ dày 55 µm (±3%) và 65 µm (±3%) tuỳ theo từng loại đường kính khung giá đỡ.
- Có các đường kính khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính tối đa ≥ 4.0 mm.
- Có các chiều dài khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 9.0 mm, chiều dài tối đa ≥ 38.0 mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	40

	4
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc sirolimus có phủ lớp polymer sinh học tự tiêu
	- Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium hoặc hợp kim Platinum Chromium.
- Phủ thuốc Sirolimus trộn polymer tự tiêu.
- Độ dày khung giá đỡ: 75 µm (±3%).
- Có các đường kính khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.25 mm, đường kính tối đa ≥ 4.0 mm.
- Có các chiều dài khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 13.0 mm, chiều dài tối đa ≥ 58.0 mm.
 - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	100

	5
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc sirolimus phù hợp cho các giải phẫu phức tạp
	- Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium hoặc hợp kim Platinum Chromium.
- Phủ thuốc Sirolimus trộn polymer, thuốc phủ mặt áp thành.
- Độ dày khung giá đỡ: 80 μm (±3%).
- Có các đường kính khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.25 mm, đường kính tối đa ≥ 4.0 mm.
- Có các chiều dài khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 9.0 mm, chiều dài tối đa ≥ 38.0 mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	60

	6
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc sirolimus và polymer ổn định sinh học
	- Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium hoặc hợp kim Platinum Chromium.
- Phủ thuốc Sirolimus trộn polymer.
- Độ dày khung giá đỡ: 75 µm (±3%).

- Có các đường kính khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính tối đa ≥ 4.5 mm.
- Có các chiều dài khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 9.0 mm, chiều dài tối đa ≥ 49.0 mm.
 - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	100

	7
	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc sirolimus
	- Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium hoặc hợp kim Platinum Chromium.
- Phủ thuốc Sirolimus trộn polymer.
- Độ dày khung giá đỡ: Có tối thiểu các độ dày 70 µm (±3%) và 80 µm (±3%) tuỳ theo từng loại đường kính khung giá đỡ.
- Có các đường kính khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính tối đa ≥ 4.0 mm.
- Có các chiều dài khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 8.0 mm, chiều dài tối đa ≥ 40.0 mm.
 - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	60

	8
	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc không polymer dùng cho bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao
	- Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium hoặc hợp kim Platinum Chromium.
- Phủ thuốc không trộn polymer.
- Độ dày khung giá đỡ: Có tối thiểu các độ dày 85 µm (±3%) và 90 µm (±3%) tuỳ theo từng loại đường kính khung giá đỡ.
- Có các đường kính khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.25 mm, đường kính tối đa ≥ 4.0 mm.
- Có các chiều dài khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 9.0 mm, chiều dài tối đa ≥ 36.0 mm.
 - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	80

	9
	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc sirolimus không chứa polymer
	- Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium hoặc hợp kim Platinum Chromium.
- Phủ thuốc Sirolimus không trộn polymer.
- Độ dày khung giá đỡ: 90 μm (±3%). 
- Có các đường kính khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính tối đa ≥ 4.0 mm.
- Có các chiều dài khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 9.0 mm, chiều dài tối đa ≥ 36.0 mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	40

	10
	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc sirolimus có lớp phủ kép
	- Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium hoặc hợp kim Platinum Chromium 
- Phủ thuốc Sirolimus trộn polymer, số lớp phủ ≥ 2 lớp. 
- Độ dày khung giá đỡ: Có tối thiểu các độ dày 60 µm (±3%) và 80 µm (±3%) tuỳ theo từng loại đường kính khung giá đỡ.
- Có các đường kính khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.25 mm, đường kính tối đa ≥ 4.0 mm.
- Có các chiều dài khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 9.0 mm, chiều dài tối đa ≥ 40.0 mm.
 - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	80

	11
	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc sirolimus trộn polymer có khả năng giãn nở 
	- Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium hoặc hợp kim Platinum Chromium.
- Phủ thuốc Sirolimus trộn polymer.
- Độ dày khung giá đỡ: 70 μm (±3%).
- Có các đường kính khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.25 mm, đường kính tối đa ≥ 5.0 mm.
- Có các chiều dài khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 8.0 mm, chiều dài tối đa ≥ 40.0 mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	80

	12
	Khung giá đỡ mạch vành thiết kế thanh mỏng
	- Chất liệu hợp kim Cobalt Chromium hoặc hợp kim Platinum Chromium.
- Phủ thuốc Sirolimus trộn polymer, số lớp phủ ≥ 3 lớp.
- Độ dày khung giá đỡ: 60 μm (±3%).
- Có các đường kính khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đường kính tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính tối đa ≥ 4.5 mm.
- Có các chiều dài khung giá đỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chiều dài tối thiểu ≤ 8.0 mm, chiều dài tối đa ≥ 48.0 mm.
- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc PMDA (Nhật Bản).
	Cái
	60


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm khung giá đỡ động mạch vành năm 2024 - 2025
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hóa chất, vật tư, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các loại hóa chất, vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Năm sản

xuất
	Nước sx
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư, thiết bị y tế báo giá(nếu có).
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 19/6/2024.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
