Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế triển khai phẫu thuật tim
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1274/YCBG-BVT ngày 28/02/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục hàng hoá
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật 

	1
	Bàn mổ
	Cái
	01
	1.1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: 220 - 240V/50-60Hz.

- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

1.2. Cấu hình tối thiểu cho 01 bàn mổ bao gồm:

- Bàn mổ điều khiển điện thủy lực: 01 cái.

- Tấm đỡ đầu kèm đệm: 01 cái.

- Tấm đỡ lưng kèm đệm: 01 cái.

- Tấm đỡ mông kèm đệm: 01 cái.

- Tấm đỡ tay kèm đệm và dây đai: 01 cái.

- Tấm đỡ chân kèm đệm: 01 cái.

- Bộ bánh xe di chuyển: 01 bộ.

- Khung màn chắn gây mê: 01 cái.

- Dây đai cố định bệnh nhân: 01 cái.

- Bộ điều khiển chính và dự phòng: 01 cái.

- Dây nguồn: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.

1.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Hệ thống truyền động: Điện – thuỷ lực.

- Tải trọng cho phép: ≥ 200 kg.

- Chiều dài của bàn: ≥ 1950 mm.

- Chiều rộng của bàn: ≥ 495 mm.

- Có thể điều chỉnh được chiều cao của bàn, chiều cao ở mức thấp nhất ≤ 730 mm, chiều cao ở mức cao nhất ≥ 1000 mm.

- Điều chỉnh góc nghiêng trendelenburg: ≥ 20°.

- Điều chỉnh góc nghiêng trendelenburg đảo ngược: ≥ 15°.

- Điều chỉnh nghiêng trái: ≥ 20°.

- Điều chỉnh nghiêng phải: ≥ 15°.

- Điều chỉnh nâng đầu cao: ≥ 30°.

- Điều chỉnh đầu xuống: ≥ 45°.

- Điều chỉnh lưng lên: ≥ 60°.

- Điều chỉnh lưng xuống: ≥ 25°.

- Điều chỉnh chân lên: ≥ 10°.

- Điều chỉnh chân xuống: ≥ 90°.

	2
	Bộ cưa xương ức để mổ tim
	Bộ
	02
	2.1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: 220 - 240V/50-60Hz

- Xuất xứ máy chính (tay cưa xương ức tịnh tiến và tay cưa xương ức lắc): G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.
- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

2.2. Cấu hình tối thiểu cho 01 bộ cưa xương ức để mổ tim bao gồm:

- Tay cưa xương ức tịnh tiến: 01 cái.
- Tay cưa xương ức lắc: 01 cái.
- Bộ sạc: 01 cái.
- Pin sạc: 04 cái.
- Phễu lắp pin vô trùng và dụng cụ tháo lắp pin vô trùng: 02 cái.
- Đầu bảo vệ tạng dưới xương ức: 01 cái.
- Lưỡi cưa xương ức tịnh tiến: 05 cái.
- Lưỡi cưa xương ức mổ lại: 05 cái.
- Hộp đựng chứa được 2 tay cưa: 02 cái.
- Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật: 02 bộ.
- Dầu xịt bôi trơn chống ma sát máy cưa xương ức: 01 chai.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

2.3.1. Tay cưa xương ức tịnh tiến:

- Điều khiển tốc độ nhanh - chậm trên tay cầm.
- Vận tốc cưa tối đa: ≥ 10.000 lần/phút hoặc ≥ 10.000 vòng/phút.
- Sử dụng pin.

- Hấp tiệt trùng được.

2.3.2. Tay cưa xương ức lắc:

- Điều khiển tốc độ nhanh - chậm trên tay cầm.
- Vận tốc cưa tối đa: ≥10000 lần/phút hoặc ≥10000 vòng/phút.
- Sử dụng pin.

- Hấp tiệt trùng được.

2.3.3. Bộ sạc:

- Sử dụng điện nguồn 220-240V/50-60Hz.
- Có đèn LED hiển thị tình trạng sạc.
- Có bảo vệ quá tải.
2.3.4. Pin sạc                                                      

- Pin sạc điện.
- Kiểu pin: Lithium hoặc pin NiMH.
- Dung lượng: ≥ 1500 mAh.
2.3.5. Phễu lắp pin vô trùng và dụng cụ tháo lắp pin vô trùng: 

- Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2.3.6. Đầu bảo vệ tạng dưới xương ức: 

- Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2.3.7. Lưỡi cưa xương ức tịnh tiến:

- Chiều dài trong khoảng từ 30mm đến 55mm.
- Bề dày thân: ≤ 1.0 mm.
- Bề dày đường cắt: ≤ 1.2 mm.
2.3.8. Lưỡi cưa xương ức mổ lại:

- Chiều dài: ≥ 40 mm.
- Chiều rộng: ≥ 40 mm.
- Bề dày thân: ≤ 1.0 mm.
- Bề dày đường cắt: ≤ 1.2 mm.
2.3.9. Hộp đựng chứa được 2 tay cưa:

- Hộp đựng máy khoan phù hợp với tay khoan.

- Có thể hấp tiệt trùng được.

2.3.10. Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, mỗi bộ bao gồm:

+ Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 3/4, có chân: 01 cái.
+ Giá cài gắn cố định thân máy chính vào khay lưới: 01 cái.
+ Giá gài gắn cố định đầu bảo vệ tạng dưới xương ức vào khay lưới: 01 cái.
+ Giá gài cố định nắp pin trong hấp tiệt trùng: 01 cái.
+ Giá gài ống thay pin trong hấp tiệt trùng: 01 cái.
+ Giá gài cốc thay pin trong hấp tiệt trùng: 01 cái.
2.3.11. Dầu xịt bôi trơn chống ma sát máy cưa xương ức:

- Tương thích với bộ cưa xương ức để mổ tim.

	3
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tim người lớn
	Bộ
	02
	Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

- Cho phép chào các kích cỡ khác dao động trong khoảng ±10%.

	
	Cấu hình và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho 01 bộ bao gồm:
	
	
	

	3.1
	Banh tâm nhĩ 
	Cái
	01
	- Banh tâm nhĩ kiểu Cooley.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 240mm.

- Kích thước lưỡi banh cao 4mm, dài 35mm.

	3.2
	Banh tự giữ 
	Cái
	02
	- Banh tự giữ kiểu Weilaner, loại 3x4 răng nhọn.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm, lưỡi dài 16mm.

	3.3
	Banh vết mổ, dài 120 mm
	Bộ
	01
	- Banh vết mổ kiểu Farabeuf.
- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 120mm.

- Bao gồm: 02 cái/ bộ.
- Kích thước:

+ 01 đầu có kích thước: 10mm x 20mm.

+ 01 đầu có kích thước: 15mm x 25mm.

	3.4
	Banh vết mổ, dài 200mm
	Bộ
	01
	- Banh vết mổ kiểu Farabeuf.
- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 120mm.

- Bao gồm: 02 cái/ bộ.
- Kích thước:

+ 01 đầu có kích thước: 20mm x 40mm.

+ 01 đầu có kích thước: 20mm x 50mm.

	3.5
	Banh vết mổ, lưỡi rộng 17mm
	Cái
	01
	- Banh vết mổ kiểu Gil Vernet, loại mềm, uốn được.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 240mm, lưỡi rộng 17mm.

	3.6
	Banh vết mổ, lưỡi rộng 23mm
	Cái
	01
	- Banh vết mổ kiểu Gil Vernet, loại mềm, uốn được.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 240mm, lưỡi rộng 23mm

	3.7
	Bộ banh vén van
	Bộ
	01
	- Bộ banh kiểu Cosgrove.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước: 

+ Độ mở: 220mm.
+ Tay banh dài 200mm.
+ Lưỡi banh rộng 100mm, cao 30mm.

- Bộ gồm 03 tay banh:

+ 01 tay banh kích thước 28mm x 70mm.

+ 01 tay banh kích thước 38mm x 70mm.

+ 01 tay banh kích thước 42mm x 70mm.

	3.8
	Bộ banh xương ức
	Bộ
	01
	- Bộ banh xương ức kiểu Couetil.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Kích thước: 

+ Độ mở tối đa 210mm.

+ Tay banh 180mm.

+ Lưỡi banh rộng 98mm, cao 23mm.

- Bộ bao gồm 02 lưỡi banh móc.

	3.9
	Bộ banh, độ mở 200mm
	Cái
	01
	- Bộ banh kiểu Morse Favaloro.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Độ mở: 200mm.

- Kích thước lưỡi banh: 40mm x 20mm.

	3.10
	Bộ banh, độ mở 95mm
	Cái
	01
	- Bộ banh kiểu Haight, loại lưỡi banh có lỗ.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Độ mở: 95mm.
- Kích thước lưỡi banh: 30mm x 30mm.

	3.11
	Cán dao mổ số 3L
	Cái
	01
	- Cán dao mổ số 3L.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 210mm.

	3.12
	Cán dao mổ số 4
	Cái
	01
	- Cán dao mổ số 4.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 135mm.


	3.13
	Chén inox đựng dung dịch, dung tích 1000ml  
	Cái
	03
	- Chén inox đựng dung dịch, loại có miệng rót.
- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Dung tích: 1000ml.

	3.14
	Chén inox đựng dung dịch, dung tích 300ml 
	Cái
	04
	- Chén inox đựng dung dịch, loại có miệng rót.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Dung tích: 300ml.

	3.15
	Dụng cụ bẩy xương 
	Cái
	01
	- Dụng cụ bẩy xương kiểu Freer, loại hai đầu.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 185mm.

- Đường kính mũi 4.5mm.

	3.16
	Giá treo dụng cụ
	Cái
	01
	- Giá treo dụng cụ kiểu Lortat Jacob, loại 5 nhánh, dụng cụ khung gập đôi.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước:

+ Chân đế: 270mm x 210mm.
+ Thanh treo dụng cụ dài: 350mm.

	3.17
	Hộp đựng dụng cụ
	Cái
	01
	- Hộp đựng dụng cụ, loại có màng lọc.
- Chất liệu: Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ.
- Kích thước: ≥ 580mm x 280mm x 200mm.

	3.18
	Kéo mạch máu 
	Cái
	01
	- Kéo mạch máu kiểu Hegeman, loại gập góc 90°.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

	3.19
	Kéo phẫu tích, dài 150mm
	Cái
	02
	- Kéo kiểu phẫu tích kiểu Jameson, loại cong, mũi tù, lưỡi hẹp.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 150mm.

	3.20
	Kéo phẫu tích, dài 180mm
	Cái
	02
	- Kéo kiểu phẫu tích kiểu Toennis Adson, loại cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

	3.21
	Kéo phẫu tích, dài 200mm
	Cái
	02
	- Kéo kiểu phẫu tích kiểu Mayo Harrington, loại cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.

	3.22
	Kéo phẫu tích, dài 230mm 
	Cái
	02
	- Kéo kiểu phẫu tích kiểu Metzenbaum Fino, loại cong, mũi tù.
- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 230mm.

	3.23
	Kéo vi phẫu, loại cong
	Cái
	01
	- Kéo kiểu vi phẫu, loại cong, mũi nhọn, cán dẹt.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

- Kích thước lưỡi dài 14mm.

	3.24
	Kéo vi phẫu, loại hàm gập góc 125°
	Cái
	01
	- Kéo vi phẫu kiểu Jacobson, loại hàm gập góc 125°, mũi nhọn, cán dẹt.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.
- Kích thước lưỡi dài 10mm.

	3.25
	Kéo vi phẫu, loại hàm gập góc 45°
	Cái
	01
	- Kéo vi phẫu kiểu Jacobson, loại hàm gập góc 45°, mũi nhọn, cán dẹt.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.
- Kích thước lưỡi dài 10mm.

	3.26
	Kẹp bông băng 
	Cái
	02
	- Kẹp bông băng kiểu Foerster, loại thẳng, ngàm răng cưa.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 240mm.

	3.27
	Kẹp mạch máu
	Cái
	01
	- Kẹp kiểu mạch máu kiểu Debakey, loại hàm cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 265mm.

	3.28
	Kẹp mạch máu loại gập góc
	Cái
	02
	- Kẹp mạch máu kiểu Bulldog Debakey Diethrich, loại gập góc, có răng Debakey.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 53mm.

- Kích thước hàm dài 20mm.

	3.29
	Kẹp mạch máu đa năng không sang chấn, dài 250mm
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu đa năng kiểu Debakey kiểu không sang chấn, hàm gập góc, có răng kiểu Debakey.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 250mm.

	3.30
	Kẹp mạch máu đa năng không sang chấn, dài 230mm
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu đa năng kiểu Debakey không sang chấn, loại hàm gập góc, có răng kiểu Debakey.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 230 mm.

	3.31
	Kẹp mạch máu không sang chấn
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu kiểu Morris Debakey không sang chấn, loại hàm gập góc, có răng kiểu Debakey.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.

	3.32
	Kẹp mạch máu, dài 120mm
	Cái
	16
	- Kẹp mạch máu kiểu Halstead Mosquito, loại cong, ngàm răng cưa.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 120mm.

	3.33
	Kẹp mạch máu, dài 130mm, hàm cong
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu kiểu Bulldog Debakey, loại thân cong, hàm cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 130mm.

	3.34
	Kẹp mạch máu, dài 130mm, hàm gập góc
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu kiểu Bulldog Debakey, loại thân cong, hàm gập góc.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 130mm.

	3.35
	Kẹp mạch máu, dài 150mm
	Cái
	10
	- Kẹp mạch máu kiểu Leriche, cong, ngàm răng cưa.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 150mm.

	3.36
	Kẹp mạch máu, dài 155mm
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu kiểu Castaneda, loại thân cong, hàm gập góc, có răng kiểu Debakey.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 155mm.

	3.37
	Kẹp mạch máu, dài 220mm
	Cái
	10
	- Kẹp mạch máu kiểu Roberts, loại cong, ngàm răng cưa.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 220mm.

	3.38
	Kẹp mạch máu, dài 240mm
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu kiểu Debakey, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 240mm.

	3.39
	Kẹp mạch máu, dài 280mm
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu kiểu Debakey, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 280mm.

	3.40
	Kẹp mang kim vi phẫu, dài 230mm 
	Cái
	02
	- Kẹp mang kim vi phẫu kiểu Jacobson, loại mũi thẳng, có khóa cài.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 230mm

- Kích thước mũi rộng 2mm, tay cầm tròn đường kính 10mm.

	3.41
	Kẹp mang kim vi phẫu, dài 210mm
	Cái
	01
	- Kẹp mang kim vi phẫu kiểu Jacobson, loại hàm thẳng, có khóa cài.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 210mm.

- Kích thước mũi rộng 1.5mm.

	3.42
	Kẹp mô 
	Cái
	01
	- Kẹp mô kiểu Allis, loại 5x6 răng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.

	3.43
	Kẹp nối mạch máu tiếp tuyến không sang chấn, dài 220mm
	Cái
	01
	- Kẹp nối mạch máu tiếp tuyến kiểu Satinsky không sang chấn, loại hàm gập góc, có răng kiểu Debakey.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 220 mm.

	3.44
	Kẹp ống thẳng
	Cái
	10
	- Kẹp ống kiểu Murphy, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

	3.45
	Kẹp phẫu tích, dài 230mm
	Cái
	01
	- Kẹp phẫu tích kiểu Mixter, loại cong, hàm răng dọc.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 230mm.

	3.46
	Kẹp phẫu tích, dài 280mm
	Cái
	01
	- Kẹp phẫu tích kiểu Gemini, loại cong, hàm răng cưa.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 280mm.

	3.47
	Kẹp săng kiểu Backhaus
	Cái
	10
	- Kẹp săng kiểu Backhaus.           
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 140mm.

	3.48
	Kẹp săng
	Cái
	02
	- Kẹp săng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 140mm.

	3.49
	Kẹp vặn chỉ thép
	Cái
	01
	- Kẹp vặn chỉ thép, loại mũi thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.

	3.50
	Khay đựng hình quả thận
	Cái
	01
	- Khay đựng hình quả thận.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 250mm.

- Chiều cao: 40mm.

	3.51
	Khay lưới bảo quản dụng cụ 
	Cái
	01
	- Khay lưới bảo quản dụng cụ, loại có tay cầm.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước: ≥ 535mm x 245mm x 150mm.

	3.52
	Kìm cắt chỉ thép
	Cái
	01
	- Kìm cắt chỉ thép loại cộng lực.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 230 mm.

	3.53
	Kìm mang kim, dài 200mm
	Cái
	02
	- Kìm mang kim kiểu Mayo Hegar, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.
- Kích thước bước răng 0.5mm.

	3.54
	Kìm mang kim, dài 240mm
	Cái
	03
	- Kìm mang kim kiểu Mayo Hegar, loại thẳng, bước răng 0.5mm. 
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 240 mm.

	3.55
	Móc chỉ loại tay cầm dạng vòng xuyến
	Cái
	02
	- Móc chỉ tay cầm dạng vòng xuyến.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 260mm.

	3.56
	Móc chỉ loại tay cầm thẳng
	Cái
	01
	- Móc chỉ kiểu Rumel, loại tay cầm thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 260mm.

	3.57
	Nhíp mô không sang chấn, dài 180mm
	Cái
	01
	- Nhíp mô không sang chấn kiểu Gerald, loại thẳng, hàm trơn.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

- Kích thước mũi 1.0mm.

	3.58
	Nhíp mô không sang chấn, dài 200mm 
	Cái
	2
	- Nhíp mô kiểu Debakey, không sang chấn, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.

- Kích thước mũi rộng 2.0mm.

	3.59
	Nhíp mô không sang chấn, dài 220mm
	Cái
	02
	- Nhíp mô kiểu Carpentier, không sang chấn, loại răng cá sấu.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 220mm.

	3.60
	Nhíp mô không sang chấn, dài 240mm 
	Cái
	01
	- Nhíp mô kiểu không sang chấn Debakey, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài 240mm.

- Kích thước mũi rộng 2.0mm.

	3.61
	Nhíp mô vi phẫu
	Cái
	02
	- Nhíp mô kiểu vi phẫu, loại thẳng, mũi có vòng xuyến.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 210mm.
- Kích thước mũi 1.0mm.

	3.62
	Nhíp phẫu tích, dài 200mm
	Cái
	02
	- Nhíp kiểu phẫu tích, loại thẳng, ngàm răng cưa.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm

	3.63
	Nhíp phẫu tích, dài 220mm 
	Cái
	02
	- Nhíp kiểu phẫu tích, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 220mm.

	3.64
	Ống hút, đường kính 2.0mm
	Cái
	01
	- Ống hút kiểu Andrews Pynchon, loại cong, đầu ống tháo rời được.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 280mm.

- Đường kính 2.0mm.

	3.65
	Ống hút, đường kính 4.8mm
	Cái
	01
	- Ống hút kiểu Yankauer, loại cong, đầu ống tháo rời được.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 280 mm.

- Đường kính: 4.8mm.

	3.66
	Que nong mạch máu, đường kính mũi 1.0 mm
	Cái
	01
	- Que nong mạch máu kiểu De Bakey.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 190mm.

- Đường kính mũi 1.0mm.

	3.67
	Que nong mạch máu, đường kính mũi 1.5mm
	Cái
	01
	- Que nong mạch máu kiểu De Bakey.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 190mm.

- Đường kính mũi 1.5mm.

	3.68
	Que thắt mũi khâu cho dụng cụ
	Cái
	01
	- Que thắt mũi khâu cho dụng cụ kiểu Rmuel Belmont, loại gập góc.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 260mm.

- Đường kính mũi 2.8mm.

	3.69
	Vén rễ thần kinh, dài 180mm
	Cái
	01
	- Vén rễ thần kinh kiểu Krayenbul, loại gập góc, cán tròn, mũi tròn.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.
- Đường kính mũi 1.2mm.

	3.70
	Vén rễ thần kinh, dài 230mm 
	Cái
	02
	- Vén rễ thần kinh kiểu Samil, loại gập góc 90°.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 230mm.

- Đường kính mũi 1.2mm.

	4
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tim trẻ em
	Bộ
	01
	Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

- Cho phép chào các kích cỡ khác dao động trong khoảng ±10%.

	
	Cấu hình và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho 01 bộ bao gồm:
	
	
	

	4.1
	Banh vết mổ, dài 120mm
	Bộ
	01
	- Banh vết mổ kiểu Farabeuf.
- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 120mm.

- Bao gồm: 02 cái/ bộ.
- Kích thước:

+ 01 đầu có kích thước: 10mm x 20mm.
+ 01 đầu có kích thước: 15mm x 25mm.

	4.2
	Banh vết mổ, dài 145mm
	Cái
	02
	- Banh vết mổ kiểu Desmarres, loại hàm rỗng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 145mm.

- Kích thước hàm rộng 12mm.

	4.3
	Banh vết mổ, dài 180 mm, hàm rộng 13mm
	Cái
	01
	- Banh vết mổ kiểu Koenig.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm, hàm rộng 13mm.

	4.4
	Banh vết mổ, dài 180mm, hàm rộng 10mm
	Cái
	01
	- Banh vết mổ kiểu Cushing-Kocher.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

- Kích thước hàm rộng 10mm.

	4.5
	Bộ banh độ mở 155mm
	Bộ
	01
	- Bộ banh kiểu Morse Favaloro.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước:

+ Độ mở: 155mm.
+ Lưỡi banh: cao 20mm, rộng 20mm.

	4.6
	Bộ banh độ mở 75mm
	Bộ
	01
	- Bộ banh kiểu Finochietto cho trẻ sơ sinh, lưỡi banh có lỗ.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước:

+ Độ mở: 75mm.

+ Lưỡi banh: cao 20mm, rộng 18mm.

	4.7
	Bộ que nong 
	Bộ
	01
	- Bộ que nong kiểu Hegar (có hộp đựng bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ).
- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Bao gồm: ≥26 que nong/ bộ.

- Đường kính: 1.0mm - 26mm

	4.8
	Cán dao mổ số 3
	Cái
	01
	- Cán dao mổ số 3.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 125mm.

	4.9
	Cán dao mổ số 3L
	Cái
	01
	- Cán dao mổ số 3L.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 210mm.

	4.10
	Chén inox đựng dung dịch, dung tích 1000ml 
	Cái
	03
	- Chén inox đựng dung dịch, loại có miệng rót.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Dung tích: 1000ml.

	4.11
	Chén inox đựng dung dịch, dung tích 250ml 
	Cái
	04
	- Chén inox đựng dung dịch, loại có miệng rót.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Dung tích: 250ml.

	4.12
	Giá treo dụng cụ
	Cái
	01
	- Giá treo dụng cụ kiểu Lortat Jacob, loại 5 nhánh, dụng cụ khung gập đôi.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước:

+ Chân đế: 270mm x 210mm.
+ Thanh treo dụng cụ dài: 350mm.

	4.13
	Hộp đựng dụng cụ
	Cái
	01
	- Hộp đựng dụng cụ, loại có màng lọc.
- Chất liệu: Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ.
- Kích thước: ≥ 580mm x 280mm x 200mm.

	4.14
	Kéo cắt chỉ thép 
	Cái
	02
	- Kéo cắt chỉ thép, loại mũi gập góc, có khía.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 120mm.

	4.15
	Kéo phẫu tích lưỡi hẹp 
	Cái
	02
	- Kéo phẫu tích kiểu Jameson, loại cong, mũi tù, lưỡi hẹp.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180 mm.

	4.16
	Kéo phẫu tích, dài 150mm
	Cái
	02
	- Kéo phẫu tích kiểu Jameson, loại cong, mũi tù, lưỡi hẹp.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 150mm.

	4.17
	Kéo phẫu tích, dài 170mm
	Cái
	01
	- Kéo phẫu tích kiểu Mayo Stille, loại cong, mũi tù.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 170mm.

	4.18
	Kéo phẫu tích, dài 180mm 
	Cái
	01
	- Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum, loại cong, mũi tù.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

	4.19
	Kéo vi phẫu, loại cong
	Cái
	01
	- Kéo kiểu vi phẫu, loại cong, mũi nhọn, cán tròn.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 170mm.

	4.20
	Kéo vi phẫu, loại mũi gập góc 125°
	Cái
	01
	- Kéo vi phẫu, loại mũi gập góc 125°, mũi nhọn, cán dẹt.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 170mm.

- Chiều dài lưỡi 7.0mm.

	4.21
	Kéo vi phẫu, loại mũi gập góc 45°
	Cái
	01
	- Kéo vi phẫu, loại mũi gập góc 45°, mũi nhọn, cán dẹt.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 170mm.
- Chiều dài lưỡi 7.0mm.

	4.22
	Kẹp bông băng 
	Cái
	02
	- Kẹp bông băng kiểu Foerster, loại thẳng, ngàm răng cưa.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 230mm.

	4.23
	Kẹp mạch máu 
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu kiểu Castaneda răng Debakey, loại thân cong, hàm gập góc.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 125mm.

	4.24
	Kẹp mạch máu không sang chấn, loại cong dài 130 mm
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu kiểu Debakey, không sang chấn, loại cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 130mm.

	4.25
	Kẹp mạch máu không sang chấn, loại gập góc dài 130mm
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu kiểu Debakey không sang chấn, loại gập góc
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 130mm.

	4.26
	Kẹp mạch máu không sang chấn, loại thẳng
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu kiểu Debakey Pean, không sang chấn, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 140mm.

	4.27
	Kẹp mạch máu dùng cho trẻ em
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu kiểu Castaneda, dùng cho trẻ em, loại hàm cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 160mm.

	4.28
	Kẹp mạch máu không sang chấn
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu kiểu Derra, không sang chấn, loại răng Debakey, hàm gập góc.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

	4.29
	Kẹp mạch máu không sang chấn, loại cong dài 140 mm
	Cái
	02
	- Kẹp mạch máu kiểu Debakey Pean, không sang chấn, loại cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 140mm.

	4.30
	Kẹp mạch máu không sang chấn, loại gập góc dài 150mm
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu kiểu Cooley, không sang chấn, loại gập góc.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 150mm.

	4.31
	Kẹp mạch máu, dài 100mm
	Cái
	02
	- Kẹp mạch máu kiểu Mosquito, loại cong, ngàm răng cưa.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 100mm

	4.32
	Kẹp mạch máu, dài 140mm
	Cái
	10
	- Kẹp mạch máu kiểu Rochester Pean, loại cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 140mm.

	4.33
	Kẹp mang kim vi phẫu
	Cái
	02
	- Kẹp mang kim vi phẫu kiểu Jacobson, loại mũi thẳng, có khóa.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.

- Kích thước mũi rộng 1.0mm.

	4.34
	Kẹp mang kim, bước răng 0.3mm.
	Cái
	01
	Kẹp kiểu mang kim Micro Ryder, loại mũi thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

- Kích thước bước răng 0.3mm.

	4.35
	Kẹp mang kim, bước răng 0.4mm
	Cái
	01
	Kẹp kiểu mang kim Debakey, loại mũi thẳng. 
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

- Kích thước bước răng 0.4mm.

	4.36
	Kẹp ống thẳng
	Cái
	04
	- Kẹp ống kiểu Murphy, loại thẳng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài 160mm.

	4.37
	Kẹp phẫu tích, loại hàm cong
	Cái
	01
	- Kẹp phẫu tích kiểu Overholt Geissendorfer, loại hàm cong.

- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 210mm.

	4.38
	Kẹp phẫu tích, loại hàm gập góc 45°
	Cái
	01
	- Kẹp phẫu tích kiểu O'shaugnessy, loại hàm gập góc 45°.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.

	4.39
	Kẹp săng 
	Cái
	10
	- Kẹp săng kiểu Backhaus, loại mũi nhọn.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 110mm.

	4.40
	Kẹp vặn chỉ thép 
	Cái
	01
	- Kẹp vặn chỉ thép, loại mũi thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

	4.41
	Khay đựng hình quả thận
	Cái
	01
	- Khay đựng hình quả thận.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 250mm.

- Chiều cao: 40mm.

	4.42
	Khay lưới bảo quản dụng cụ 
	Cái
	01
	- Khay lưới bảo quản dụng cụ, loại có tay cầm.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước: ≥ 535mm x 245mm x 150mm.

	4.43
	Móc chỉ loại tay cầm dạng vòng xuyến
	Cái
	01
	- Móc chỉ tay cầm dạng vòng xuyến.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 260mm.

	4.44
	Móc chỉ loại tay cầm thẳng
	Cái
	02
	- Móc chỉ kiểu Rumel, loại tay cầm thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 260mm.

	4.45
	Móc phẫu thuật 
	Cái
	01
	- Móc phẫu thuật kiểu Samil, loại gập góc 90°.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 230mm.

- Đầu móc dài 5mm.

	4.46
	Nhíp mô không sang chấn, mũi rộng 1.5mm 
	Cái
	01
	- Nhíp mô kiểu không sang chấn Debakey, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.
- Kích thước mũi rộng 1.5mm.

	4.47
	Nhíp mô không sang chấn, mũi rộng 1.0mm 
	Cái
	01
	- Nhíp mô kiểu không sang chấn Debakey, loại thẳng. 
- Chất liệu: thép không gỉ.
- Chiều dài: 190mm.
- Kích thước mũi rộng 1.0mm.

	4.48
	Nhíp phẫu tích 
	Cái
	01
	- Nhíp phẫu tích kiểu Gerald, loại thẳng, hàm răng cưa.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

	4.49
	Nhíp phẫu tích, kích thước mũi 1.8mm
	Cái
	01
	- Nhíp phẫu tích kiểu Cushing, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

- Kích thước mũi 1.8mm.

	4.50
	Nhíp phẫu tích, kích thước mũi 2.0mm
	Cái
	01
	- Nhíp phẫu tích, loại tiêu chuẩn, thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

- Kích thước mũi 2.0mm.

	4.51
	Ống hút, dài 240mm
	Cái
	01
	- Ống hút kiểu Andrews Pynchon, loại cong, đầu ống tháo rời được.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 240mm.

- Đường kính 2.0mm.

	4.52
	Ống hút, dài 280mm
	Cái
	03
	- Ống hút kiểu Yankauer, loại cong, đầu ống tháo rời được.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 280 mm. 

- Đường kính: 2.0mm.

	4.53
	Que thắt mũi khâu cho dụng cụ 
	Cái
	04
	- Que kiểu thắt mũi khâu cho dụng cụ kiểu Rmuel Belmont, loại gập góc.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 260mm.
- Đường kính mũi 2.8mm

	4.54
	Vén rễ thần kinh 
	Cái
	01
	- Vén rễ thần kinh kiểu Krayenbuhl, loại gập góc, cán tròn. 
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 190mm.

- Đường kính mũi: 0.4mm.

- Đầu mũi dài 2.0mm.

	5
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	01
	5.1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: 220 - 240V/50-60Hz.

- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật).

- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

5.2. Cấu hình tối thiểu cho 01 đèn mổ treo trần bao gồm:

- Đèn mổ 02 nhánh: 01 cái.

- Dây nguồn: 01 cái.

- Tay nắm chóa: 02 cái.

- Camera: 01 bộ.

- Màn hình kèm tay gắn vào đèn mổ: 01 cái

- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.

5.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Đèn mổ treo trần, sử dụng công nghệ bóng LED.
- Có thể điều chỉnh nhiệt độ màu.

- Có thể điều chỉnh cường độ sáng.

- Điều khiển độc lập cho mỗi đầu đèn.
- Cường độ ánh sáng: ≥ 160.000 lux.

- Nhiệt độ màu: ≥ 3500 K.

- Tuổi thọ của bóng đèn: ≥ 60.000 giờ.

- Camera:

+ Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel.

+ Zoom quang học hoặc kỹ thuật số.

+ Lấy nét: Tự động hoặc bằng tay.

+ Cân bằng trắng: tự động hoặc bằng tay.

+ Có các cổng tín hiệu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Màn hình: 

+ Thiết kế dùng cho phòng mổ.

+ Loại màn hình: LED hoặc LCD.

+ Bề mặt được xử lý chống chói, lóa.

+ Kích thước: ≥ 27 inch.

+ Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel.

+ Có các cổng tín hiệu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

	6
	Máy gây mê
	Máy
	01
	6.1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: 220 - 240V/50-60Hz.

- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật).

- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

6.2. Cấu hình tối thiểu cho 01 máy gây mê bao gồm:

6.2.1. Máy chính và các phụ kiện:

- Máy chính: 01 cái.

- Màn hình màu: 01 cái.

- Mô đun theo dõi khí mê, ETCO2: 01 bộ.

- Bình hấp thu: 01 cái.

- Bình bốc hơi: 02 cái. (bao gồm 01 bình Sevoflurane, 01 bình Isoflurane).

- Van APL: 01 cái.

- Cảm biến Oxy: 01 cái.

- Bóng bóp: 01 cái.

- Dây nối oxy: 01 cái.

- Dây nối khí nén: 01 cái.

- Dây trích mẫu khí: 01 cái.

- Phổi giả: 01 cái.

- Dây nguồn: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.

6.2.2. Vật tư tiêu hao dùng để chạy thử:

- Bộ dây thở người lớn (dùng nhiều lần): 01 cái.

- Bộ dây thở trẻ em (dùng nhiều lần): 01 cái.

- Mặt nạ thở người lớn (dùng 1 lần): 01 cái.

- Mặt nạ thở trẻ em (dùng 1 lần): 01 cái.

- Vôi sô đa (loại 5 lít): 01 can.

6.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Sử dụng công nghệ bóng xếp, turbine hoặc hệ thống phản hồi khí (volume reflector).

- Sử dụng được cho bệnh nhân: trẻ em, người lớn.

- Có pin hoặc ắc quy dự phòng, thời gian sử dụng: ≥ 75 phút.

- Màn hình màu, kích thước ≥ 12 inch, có chạm cảm ứng.

- Có tích hợp mô đun theo dõi khí mê

- Có phần mềm thực hiện gây mê dòng thấp.

- Có phần mềm thực hiện huy động phế nang.

- Có tối thiểu 8 kiểu thở:

+ Thông khí kiểm soát thể tích (VCV).
+ Thông khí kiểm soát áp lực (PCV).
+ Kiểm soát áp lực đảm bảo thể tích (PCV-VG).
+ Thông khí bắt buộc đồng bộ ngắt quãng - Thông khí kiểm soát thể tích (SIMV-VC).
+ Thông khí bắt buộc đồng bộ ngắt quãng - Thông khí kiểm soát áp lực (SIMV-PV).
 + Thông khí hỗ trợ áp lực (PS).
+ Thông khí áp lực dương liên tục (CPAP).
+ Thở bằng bóp bóng.

- Theo dõi được các thông số thở theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Chức năng cảnh báo an toàn tối thiểu (tự động trên máy và có thể điều chỉnh mức cảnh báo):

+ Thông khí phút (VE): Thấp/Cao.

+ Báo động ngừng thở.

+ Áp lực: Thấp/Cao.

+ Nồng độ % FiO2: Thấp/Cao.

	7
	Máy tim phổi nhân tạo
	Máy
	01
	7.1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: 220 - 240V/50-60Hz.

- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.
- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
7.2. Cấu hình tối thiểu cho máy tim phổi nhân tạo bao gồm:

7.2.1. Máy tim phổi nhân tạo:

- Máy chính: 01 máy.
- Khung giá đỡ các bơm máu: 01 cái.
- Các bơm máu: 

+ Bơm máu dạng trục lăn (loại đầu to): 03 cái.
+ Bơm máu dạng trục lăn (loại đầu nhỏ: 02 cái.
- Màn hình điều khiển và hiển thị trung tâm: 01 cái.
- Bộ theo dõi áp lực: 01 bộ.
- Bộ theo dõi nhiệt độ: 01 bộ.
- Bộ kẹp tĩnh mạch: 01 bộ.
- Bộ theo dõi mức máu: 01 cái.
- Bộ theo dõi bọt khí: 01 cái.
- Bộ trộn khí: 01 bộ.
- Bộ tài liệu hướng dẫn tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.
7.2.2. Máy trao đổi nhiệt:

- Máy chính: 01 cái.
- Phụ kiện kèm theo: 01 bộ.
- Chăn trao đổi nhiệt người lớn: 01 cái.
- Bộ tài liệu hướng dẫn tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.
7.2.3. Máy hoặc mô-đun theo dõi khí máu: 01 cái.
7.2.4. Bộ phụ kiện kèm theo: 

- Cảm biến báo mức: 01 cái.
- Hộp miếng cảm nhận mức máu: 01 hộp.
- Cảm biến bọt khí: 01 cái.
- Cảm biến nhiệt độ: 02 cái.
- Cảm biến áp lực: 02 cái.
- Dây dẫn khí nén: 01 cái.
- Dây dẫn oxy: 01 cái.
- Pin hoặc ắc quy dự phòng (tự sạc lắp trong): 01 cái.
- Tay quay bơm dự phòng khi mất điện: 02 cái.
- Giá đỡ phổi người lớn và trẻ em: 01 cái.
- Phổi nhân tạo: 01 bộ.
- Bộ dây dẫn máu: 01 bộ.
7.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
7.3.1. Máy tim phổi nhân tạo:

- Màn hình cảm ứng, hiển thị các thông số tưới máu hoặc thông số của các cảm biến.

- Thiết kế dạng mô-đun. 

- Thời gian sử dụng pin hoặc ắc quy dự phòng (tự sạc lắp trong) ≥ 60 phút.

- Có bánh xe và phanh hãm.

- Bơm máu trục lăn:

+ Bơm máu dạng trục lăn.

+ Có tối thiểu các chức năng bơm: Bơm động mạch, bơm phụ, bơm truyền dịch liệt tim, chế độ bơm theo lưu lượng hoặc áp suất.

+ Có thể điều khiển và xem các thông báo/ trạng thái tại từng bơm và trên màn hình.

+ Lưu lượng bơm to tối đa ≥ 10 lít/phút.
+ Lưu lượng bơm nhỏ tối đa ≥ 02 lít/phút.
+ Có thể điều chỉnh độ ép của con lăn vào dây mà không cần phải dừng bơm.

+ Có phản hồi âm thanh trong khi bơm đang chạy.

- Màn hình điều khiển và hiển thị trung tâm:

+ Màn hình cảm ứng hiển thị các thông số cài đặt trước khi chạy máy.

+ Có cảnh báo và báo động khi bất thường bằng âm thanh hoặc hình ảnh.

7.3.2. Máy trao đổi nhiệt:

- Tương thích với máy tim phổi nhân tạo.

- Có ≥ 02 đường trao đổi nhiệt.

- Dải nhiệt độ làm lạnh nước: Từ ≤ 3°C đến ≥ 30°C.

- Dải nhiệt độ làm nóng nước: Từ ≤ 25°C đến ≥ 40°C.

- Dải điều khiển: Từ ≤ 3°C đến ≥ 40°C.

- Độ chính xác điều khiển hoặc bước điều chỉnh: ≤ 0.5°C.

- Có ≥ 02 bình chứa cho các chức năng riêng biệt.

- Lưu lượng nước tuần hoàn liên tục trong máy khi hoạt động.

7.3.3. Các mô-đun chức năng:

- Số kênh theo dõi áp lực: ≥ 02 kênh.

- Dải hiển thị và điều khiển áp lực: từ ≤ - 200 mmHg đến ≥ 800mmHg.
- Số kênh theo dõi nhiệt độ: ≥ 02 kênh.

- Dải hiển thị: Từ 0°C đến ≥ 45°C.

- Mô-đun điều khiển kẹp tĩnh mạch: Độ điều chỉnh khoảng từ 0% đến ≥ 98%. Có nút đóng và mở nhanh trạng thái 100%.

- Theo dõi mức máu: Có cảm biến cảnh báo mức máu.

- Theo dõi bọt khí: Có cảm biến phát hiện bọt khí theo kích thước cỡ dây.

- Bộ trộn khí:

+ Độ chính xác: ≤ ± 3%.

+ Nồng độ FiO2: từ ≤ 0.3 đến ≥ 1.0.

+ Áp suất đường khí vào: Trong khoảng 50psi ± 20psi.


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 28/02/2025)
Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế triển khai phẫu thuật tim
	
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế triển khai phẫu thuật tim như sau:
1. Báo giá hàng hóa và dịch vụ liên quan

	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục thiết bị
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (nếu  có)
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 14/03/2025.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
